一、概   述

1、产品特点

①智能化控制，可根据需要在不同时段设定不同的温度和光照度（最多24段）。

②人性化人机界面，极简单的操作输入方式；

③双重超温(±4℃及上限±60℃)保护，使用更安全可靠；

④编程参数长期存贮和记功能，不会因停电关机造成数据丢失。

⑤箱体采用优质中空玻璃，外形美观大方，底脚步万向轮设计，移动方便。

⑥门玻璃具有除露功能，方便观察试验效果。

2、适用范围及主要用途

智能型光照培养箱(简称光照箱，下同)是一种集恒温、光照功能于一体的高精度冷热恒温设备，是各大专院校、科研、医学、林业、畜牧、水产、环境科学及生物遗传工程等单位的理想之选。

广泛应用于植物的发芽、育苗、组织细胞、微生物的培养；昆虫、小动物的饲养；酶学和酶工程等方面的研究。

3、品种、规程：

光照箱有大小多个规格。

4、型号的组成及其意义

LRH-XXX -Gb

5、使用环境条件

光照箱应在下述条件下使用

①环境温度：5～32℃

②环境湿度：≤80%RH；

③大气压力范围：86kPa～106kPa。

6、工作条件

①光照箱应在A.C(220±22)V  (50±1)HZ电源上工作。

②工作制方式：连续。

二、结构特征

1、箱体：箱体采用三层优质中空玻璃，四周用豪华铝全金拼装制成。

2、门体：采用内带发热三层中空玻璃，门壳由中空玻璃制成，方便观察试验效果。

3、制冷系统：由压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器等构成。

4、加热系统：由球拍型或马蹄型加热器构成。

5、气流循环系统：采用优质轴流风扇。

6、控制系统：智能化控制，从左到右分别显示工作程序序号、时钟、温度及光照状态。

7、光照系统：箱外日光灯完成所需光照功能。

8、托网：采用圆钢制成直线条状的搁架经喷塑而成，可调节高度。

三、技术特性

1、光照箱是为适应所需用途(概述中2)而制造的能控制加热、制冷光照的一种恒温设备。

2、主要技术参数(如表1)

| 型号 项目 | LRH-250-Gb | LRH-300-G | LRH-400-G | LRH-550-G | LRH-800-G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称容积 | 250L | 300L | 400L | 550L | 800L |
| 控温范围 | 4～55℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 光照度 | 普光：0~8000Lx以上 强光：0~10000Lx以上 |
| 变化梯度 | 1~24个 |
| 加热功率 | 200W×2 | 200W×2 | 200W×2 | 200W×3 | 200W×3 |
| 压缩机功率 | 276W | 276W | 276W | 368W | 368W |
| 制冷剂 | R22 |
| 光照功率 | 30W×15（18）支 | 30W×15（18）支 | 40W×15（18）支 | 30W×20（24）支 | 40W×20（24）支 |
| 外型尺寸 | 600×580×1580 | 650×650×1600 | 650×650×1820 | 1160×600×1600 | 1260×650×1850 |
| 内箱尺寸 | 540×540×890 | 590×590×910 | 590×590×1120 | 1115×540×910 | 1150×590×1215 |

表1                      主 要 技 术 参 数

注：

如需使用较低温度，应当遵循如下原则：不开灯管，使用温度≥环境温度-25℃；

②设定值范围：0～54.9℃

③测量值显示范围；-9.9～60℃

四、使用说明及注意事项

1、对照下图图1进行使用操作：

注释(如表2)

表2

| 序号 | 功能及状态说明 | 序号 | 功能及状态说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 工作状态指示灯 | ⑦ | 查询（修改）键 |
| ② | 程序序号显示窗 | ⑧ | 编程（确认）键 |
| ③ | 时钟显示窗 | ⑨ | 移位键 |
| ④ | 温度显示窗 | ⑩ | 进位键 |
| ⑤ | 光照状态显示窗 | ○ | 除露开关 |
| ⑥ | 电源开关及指示灯 |  |  |

说明：编程完成后，无论在“工作”、“查询”状态下，程序“序号”都与原设定温度及光照状态呈现一一对应关系。

2、使用操作方法：

(1)按图2步骤输入程序

操作实例：见附录一

注：①最多可输入24段（1~24段对应序号为00~23）；

②每输入完一段，程序序号自动往上递增，从00~NN（NN≤23）。

③处于输入状态时，秒闪停闪，只有秒闪闪动时机器才处于工作状态。否则机器无法正常工作。

(2)查询（查询时有修改功能）

A、你的程序输入是否正确可通过“查询”键予以检查；

方法如下（查询时秒闪停闪）：

a)依次按“查询”键，窗口将显示不同序号输入数值，以供检查，查询完后再按一次，恢复工作状态，秒闪闪动。

b)若有输入错误可在查询到某一序号后参照前述程序输入方法用移位键、进位键进行修改（只可修改温度、湿度和光照状态，时间不能修改）。

B、查询时应当将所有设定输入查询一遍，秒闪才会闪动。亦可连按“编程”二次来结束查询。

(3)时钟校准（在正常工作状态下进行）

A、按移位键一次，时钟小时位亮（其余熄灭），按进位键改变小时数值；

B、再按移位键一次，时钟分钟位亮，按进位键改变分钟数值；

C、再按移位键一次，时钟全亮，称闪闪动，校准完成。

注：因设定及查询时时钟停走，故时钟校准应在最后进行。

3、门玻璃结露时，请打开仪表“除露”开关（“1”—开，“0”—关）。

4、光照系统的安装：

将本机配备的日光灯组件，按“左、右、后”分别固定在箱体上，然后把每组的电源插头分别插入本机的光照插座上，并旋紧螺母。

说明：对应设定操作中的光照状态“0、1、2、3”，箱外光照系统已事先分成三组态，分别如表3：

表3

| 设定状态 | 左、右、后三组灯管 | 光照度约（Lx） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 关 | 0 |
| 1 | 中间各有1支亮（普光） 中间各有2支亮（强光） | 1500Lx 2500Lx |
| 2 | 各有3支亮（普光） 各有4支亮（强光） | 4000Lx 8000Lx |
| 3 | 全 亮 | 8000Lx 10000Lx |

注：以上参数为在暗房测试。

5、注意事项

①对机器进行任何操作后，均应检查时钟秒秒闪是否闪动，只有闪动才能正常工作。

②正常时加热及制冷应分时工作，若加热、制冷指示灯同时亮则表明机器有故障，应及时检修。

③本机控温部分设超温（±4℃）内置保护电路、箱内超温时电路将切断负载电源，并有蜂鸣提示。若因开门时间太长而引致保护电路动作，可切断总电源重开予以解决。

④本机内设三分钟延时电路，在首次通电或路途断电后，负载需延时三分钟才进入工作状态。

⑤切忌碰撞箱内感温探头，以免造成箱温失控。

⑥箱内培养物不宜存放太密，以免影响箱内气流循环。

⑦箱内出风口和回风口不应遮住,应留有足够空间,且不准浇到水。

五、故障分析与排除

简单故障请参阅表2

表2                   简 单 故 障 分 析 处 理

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | ①插座无电源 ②15A熔断器熔断 | ①查插座 ②换15A熔断器 | 位于箱后 |
| 不加热(不升温) | ①加热指示灯不亮为线路板故障 ②加热指示灯亮为加热管烧断 | ①换线路板 ②换加热管 |  |
| 不制冷(不降温) | ①制冷指示灯不亮为线路板故障 ②制冷指示灯亮为制冷系统故障 | ①换线路板 ②维修制冷系统 |  |
| 温度显示为“60.0”不变 | ①感温探头或引线开路 ②箱温超60.0℃或操作错误 | ①换探头Pt100 ②换线路板或重操作 |  |
| 温度显示为“-9.9”不变 | ①感温探头或引线短路 ②箱温低于-9.9℃或操作错误 | ①换探头Pt100 ②换线路板或重操作 |  |
| 光照灯管不亮 | 光管或启辉器坏 | 换光管或启辉器 |  |

注：如不属以上故障或以上故障无法排除，请与我公司技术服务部或各地维修点联系。

六、保养及维护

1、光照箱必须置于避阳光、通风、干燥的地方，设备与墙壁距离不小于10cm。

2、光照箱应安装在有可靠接地的三脚电源插座上，保证正常工作和人身安全。

3、为了保持设备的美观，不准用酸和碱及其它腐蚀性物品擦洗箱体内外表面，可定期用中性洗涤剂清洗，干布擦净。

4、熔断器更换时，应按熔断器标记中熔断电流及尺寸要求更换相同熔断器。

5、光照箱不用时应切断电源，并保持箱内干净、干燥。

七、运输、贮存

1、运输

①不得野蛮运输。

②运输时倾斜角度应＜45度，禁止平放或倒立。

③拆箱后运输不得碰撞箱底制冷机组管路。

2、贮存

光照箱开箱前或开箱后长期不使用时，应贮存在下述条件之下：

①环境温度：0～40℃

②相对湿度：≤80%RH；

③大气压力范围：86kPa～106kPa。

八、开箱检查

1、开箱后应拿出使用说明书按“附件清单”查对所有附件是否齐全，规格是否相符。

2、参照使用说明书进行验收运行。

九、附件清单

| 型号 名称 | LRH-250-Gb | LRH-300-G | LRH-400-G | LRH-550-G | LRH-800-G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、产品使用说明书 | 1本 |
| 2、产品保修单 | 1份 |
| 3、保险丝(15A) | 2个 |
| 4、托网 | 3个 | 3个 | 4个 | 6个 | 8个 |
| 5、挂钩 | 14个 | 14个 | 18个 | 26个 | 34个 |
| 6、外光照组件 | 1箱（3件） | 1箱（3件） | 1箱（3件） | 2箱（4件） | 2箱（4件） |

特别声明：

1、依有关条例规定，本产品自用户购买之日起，凡非用户人为引起之故障一律保修一年。

2、本公司保留对产品的设计更改权，产品以后如有设计更改，恕不另行通知。

3、本使用说明书涵盖技术说明书内容。

4、本使用说明书于二○○七年七月出版。

附录1

操作实例

一、先确定所需工作程序（如下表）

| 时间 | 所需温度 | 所需光照状态（光照度） | 序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 20.0℃ | 3（≥5000Lx） | 00 |
| 13:00 | 30.0℃ | 3（≥5000Lx） | 01 |
| 20:00 | 30.0℃ | 1（≥2000Lx） | 02 |

二、操作方法：

1、按“编程”一次，显示如下（“×”——随机数字）：

序号         时间窗           温度窗       光照状态窗

| 0 | 0 |  | × | × | ： | L | L |  | × | × | × |  |  |  | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、按“移位键”一次，只有时钟小时位亮，按“进位键”使之为“08”；

3、再按“移位键”一次，温度窗十位亮，按“进位键”使之为“2”；

4、再按“移位键”一次，温度窗个位亮，按“进位键”使之为“0”；

5、再按“移位键”一次，温度窗小数位亮，按“进位键”使之为“0”；

6、再按“移位键”一次，光照状态窗亮，按“进位键”使之为“3”；

7、再按“移位键”一次，所有数码管点亮，显示如下：

序号          时间窗             温度窗      光照状态窗

| 0 | 0 |  | 0 | 8 | ： | L | L |  | 2 | 0 | 0 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

至此，首个程序段已输入完成并得到确认，重复2~7步，输入“13:00”和“20:00”两个工作程序。

程序输入完后按“编程”一次确认以上输入。

# Text boxes

设计序号(G代表有光照功能)；

公称容积(以升为单位)；

产品代号(代表冷热恒温)。